[image: image1.png]


MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Quito-Ecuador
DIRECCION NACIONAL DE GESTION ADMINISTRATIVA
CONVOCATORIA N. SDO-11-I-04-2008
El Ministerio de Salud Pública, requiere en forma urgente, la “Adquisición de EQUIPOS DEL COMPONENTE DE SALUD DE LOS TRABAJADORES”, por lo que se invita a personas naturales y jurídicas nacionales, domiciliadas en el país y legalmente capacitadas para ejercer actividades comerciales en el Ecuador, para que presenten sus ofertas. El presupuesto referencial es de USD $ 26.000,00 (Veinte y seis mil con 00/100 dólares americanos) y el plazo estimado para la entrega de lo solicitado es de 30 días a partir de la firma del contrato.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS HA SER ADQUIRIDOS PARA EL COMPONENTE DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO DE SALUD AMBIENTAL.

· 1 AUDIOMETRO PORTATIL DIGITAL DE PROCEDENCIA AMERICANA

Especificaciones técnicas:

Audiómetro de dos canales para realizar pruebas de diagnóstico por vía aérea, vía ósea y logoaudiometría, con enmascaramiento de tonos, micrófono para comunicación con paciente, tono continuo y pulsado, que cuente con pulsador de respuesta.

RANGO DE FRECUENCIA: 125Hz a 8000Hz

INTENSIDAD VIA AEREA -10dB a 110dB

INTENSIDAD VIA OSEA -10dB a 70dB

Que pueda ser usado con conexión a cabina

EL EQUIPO DEBE INCLUIR:

Un sistema de monitor externo

Un micrófono para cabina

Manual de operación

Auriculares para vía aérea.

Vibrador para vía ósea y cables

Tarjetas para gráficos de audiometría

Cable de interfase RS232

Certificado de CALIBRACIÓN

· 1 BOMBA UNIVERSAL 

Especificaciones:

Rango de flujo: 5 a 5,000 l/min, ± 5%

Control de flujo: ± 5%

Indicador de flujo: Rotámetro con una división de 250 ml, escala marcada a 1, 2, 3, 4 y 5 ml/min

Temperatura de operación: -20 a 45°C

Opera con batería recargable NiCad, 6.0 v, 2.0 Ah

Regulador de presión constante que permita un muestreo múltiple

Construcción resistente a la corrosión y con protección contra RFI/EMI

Indicador LCD y despliegue de tiempo si el flujo se restringe.

Detención temporal del muestreo sin que se pierdan los datos cronometrados.

Despliega el tiempo muestreado en minutos.

· 1 CALIBRADOR DEFENDER 5ml-500ml 

Con certificado de Calibración Laboratorio ISO 17025

Rango de flujo seleccionable: 5 ml a 500 ml

        50 ml a 5 l

        300 ml a 30 l

Precisión volumétrica: 1% de lectura

Unidades de flujo: ml. l. cc, cfm

Número de lecturas: Hasta 100 en un promedio de 8 h.

Intervalo de tiempo: 1 a 60 minutos

Pantalla gráfica iluminada con zoom

Certificado NIST a través de NVLAP e ISO 17025

Interfase serial integrada para PC

Complacencia RoS - componentes libre de plomo

Sensor integrado de temperatura y presión para conocer

Condiciones de calibración 

· 1 DOSIMETRO DE RUIDO PERSONAL DE PROCEDENCIA AMERICANA

Especificaciones:

Rangos de medición:

40 a 110dB RMS

70 a 140dB RMS

115 a 143dB Pico

Rango Dinámico:

70dB RMS

28dB Pico

Mediciones, resolución:

Amplitud: 0.1dB

Dosis: 0.001% hasta 9999%. Siempre aparecen 4 dígitos.

Distribución estadística: Incrementos de 0.1dB para respuesta rápida y lenta

Número de canales:

(1) RMS

(1) Pico

Frecuencias: RMS: A o C, Pico: A, C o Z

Parámetros por dosímetro:

Respuesta: Lenta, Rápida o Impulsivo

Tasa de Cambio: 3, 4, 5 o 6dB

Nivel de Criterio: 40 a 140dB en incrementos de 1dB

Criterio de Tiempo: 1 a 24 horas en incrementos de 1 hora

Umbral: 40 a 140dB en incrementos de 1dB

Nivel Superior: 40 a 140dB

Aprobado:

Seguridad Intrínseca: UL, cUL, EX, ATEX y MSHA

Seguridad Intríseca Pendiente: SIMTARS

Estándares del producto: CE Mark, EN61252, ANSI S1.25

· 1 SONOMETRO TIPO 2 MODELO SP-DL-2 PROCEDENCIA AMERICANA

Especificaciones:

Rango de Medida: 0 a 140 dB

Escala de ponderación: A, C y Z (lineal)

Tasa de intercambio: 3, 4, 5 y 6 dB

Factores de Respuesta: Rápida, lenta, impulso.

Micrófono prepolarizado de 0.52” de diámetro con preamplificador removible.

Rango de temperatura de operación: -10ºC a + 50ºC.

Humedad: TBD.

Comunicación USB 2.0, conector Mini B

Tarjeta de memoria SD para almacenar múltiples sesiones/estudios, configuración de

almacenamiento u opciones de datalogging.

Baterías alcalinas tipo AA provea 10 horas mínimas de operación continua 

Construcción de policarbonato ABS con protección interna EMC

Estándares: EN/IEC61672, ANSI S1.4-1983, EN/IEC61260, ANSI S1.11-2004,

ANSI.S1.43-1997, IEC60651 e IEC 60804

Dimensiones: 3.1" x 11.1" x 1.6"

Peso: 1.2 lbs.

LA UNIDAD DEBE INCLUIR:

Sonómetro, pantalla de viento, cable usb, manual de instrucciones, maleta de acarreo

y certificado de calibración.

1 Calibrador modelo QC-10 

1 Bandas de Octavas Integradas 

· 1 EQUIPO MONITOR DE GASES MODELO VRAE CON SENSORES DE CO, NO, NO2, SO2, DATALOGGIN SYSTEMS DE PROCEDENCIA AMERICANA

Especificaciones técnicas:

Equipo portátil de lectura directa 
Mide en forma simultánea 5 gases
Con almacenamiento de datos
Equipo intrínsicamente seguro 
Calibración automática

Alarma audible de 90 dB y visible en luz luz roja intermitente

Pantalla de 2 líneas y 16 dígitos

Operación con tres botones de membrana para programación y operación

Sistema de autodiagnóstico para detección de fallas

Posee fechador, reloj y medidor de temperatura como equipo de serie

Capacidad de monitoreo vertical y horizontal de 30 metros sin distorsión

Protección contra interferencia de frecuencias radiales

Capacidad de descarga de datos a la computadora

APROBACION: UL, CUL, Ex, CE, ISO 9001
EL QUIPO INCLUYE:

Monitor V-RAE, Sensores de CO, NO, NO2, SO2 Dataloggin, Software ProRAE, Cable de interface para computadora y certificado de calibración.

· 1 MEDIDOR DE ESTRÉSS TERMICO DE PROCEDENCIA AMERICANA

Especificaciones técnicas:

Medidor de estrés térmico  con almacenamiento de datos y que permita imprimir la información

Medición de tres parámetros: 

Temperatura de bulbo seco o ambiental (DB)

Temperatura de de bulbo húmedo natural (WB)

Temperatura de globo (G) y que calcule el promedio ponderado de los tres parámetros   (el índice TGBH).

Multilenguas seleccionable, incluyendo el español

Que cuente con sensores removibles para aplicaciones remotas

Baterías alcalinas

Aprobaciones: ETL, CE, EX

EL EQUIPO DEBE INCLUIR:

Monitor con almacenamiento, cable de impresora paralela, Kit de mecha, botella de agua y maletín de acarreo.
CONDICIONES GENERALES DE ESTA INVITACION

1.- La oferta se receptará en la Secretaría de la Dirección Nacional de Gestión Administrativa, sito en el segundo piso de la calle República del Salvador No. 950 y Suecia, hasta las 15H00 del día viernes 3 de octubre del 2008.
2.- El sobre único contendrá:

· Carta de presentación o compromiso suscrita por el proponente.

· Datos generales del proponente.

· Copias de cedulas de ciudadanía y certificado de votación del proponente o representante legal.

· Certificado del RUC (Registro único de Contribuyentes) actualizado.

· Certificado del RUP (Registro único de Proveedores), emitido por el Ministerio de Industria y Competitividad.  
· Propuesta técnica en forma detallada.
· Los documentos deberán presentarse en un original y en una copia contenidos en sobre cerrado. Los documentos deberán ser originales o copias notarizadas. Cada hoja integrante de la oferta deberá ser debidamente foliada y  rubricada por el proponente.
3.- Los pagos se realizarán con fondos propios, provenientes de la partida No. 320.9999.0000.24.00.014.006.84.01.04.0000.054  MAQUINARIA Y EQUIPOS, de la siguiente forma: el 80% de anticipo a la firma del contrato una vez presentadas las debidas garantías, y el saldo del 20%  una vez suscrita el acta entrega-recepción respectiva.

5.- El procedimiento se ceñirá a las estipulaciones del Reglamento Único de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública, pudiendo el Ministerio de Salud Pública, declarar desierto el proceso, de así convenir a los intereses nacionales e institucionales, sin que los participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna.

Atentamente,

Abg. Fabricio Yánez Centeno
DIRECTOR  NACIONAL DE GESTION ADMINISTRATIVA 
FY/EM
2008-09-29                                                                                        
