[image: image1.png]MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
HOSPITAL GENERAL PROVINCIAL “ISIDRO AYORA” LOJA
SUBPROCESO DE GINECO OBSTETRICIA
ESPECIFICACACIONES TECNICAS DE MONITOR FETAL GEMELAR

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

MARCA: (especificar)

MODELO: (especificar)

PROCEDENCIA: (especificar)

e Transductor ultrasonico de 1.5 MHZ.;

e Transductor ultrasonico de 2.5 MHZ.;

e Alarma de pérdida de sefial, baja frecuencia cardiaca fetal y alta frecuencia cardiaca fetal
movimiento fetal;

¢ Pantalla de LCD interactiva con presentacion de FC, % de AU, con visualizacion de la onda de la
FCF y la actividad uterina;

*  Barra grdfica de indicacion de la calidad de recepcion de la FCF.;

e Sostenedor de 2 transductores integrado en el equipo;

® Memora para 6 horas o mas de registro CTG,;

e Impresién a 10X para datos de la nueva memoria

*  Programacion de alarmas de limite de la FCF

*  Velocidad de impresion seleccionable a 1.2 0 3 cm/min.

¢ Registro hasta 75 horas continuas con 1 paquete de papel, a 1 cm/min.

*  Seleccion de la escala entre 30-240 o 50-219 Ipm, seleccionable por el crondmetro de tiempo
integrado;

®  Programa de anotaciones y eventos clinicos como Medicamentos;

*  Posicién de la paciente, del feto, procedimientos médicos, condicion del liquido amnidtico, entre
otros;

¢ Llas escalas del ritmo cardiaco fetal en gemelos permitan la diferenciacién clara de los ritmos
cardiacos y evitar las dificultadas en la interpretacion de los trazos desviados o coincidentes;

CARACTERISTICAS ELECTRICAS:

e Alimentacion eléctrica: 110V/60Hz

OTRAS ESPECIFICACIONES:

¢ CERTIFICACIONES DE CALIDAD: Acorde a normas internacionales

®  SEGURIDAD ELECTRICA: Acorde a normas internacionales

®  PESOSY DIMENSIONES FISICAS DEL EQUIPO (especificar)

e ACCESORIOS ESTANDAR DEL EQUIPO (especificar)

e TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS

*  GARANTIA TECNICA MINIMA: 2 ANOS

*  MANTENIMIENTO PREVENTIVO: (especificar periodos) Y/O CORRECTIVO

e  STOCK DE REPUESTOS MINIMO 10 ANOS

*  SOPORTE TECNICO:

®  INCLUIR 10 ROLLOS DE PAPEL Y 5 GALONES DE GEL POR EQUIPO

PRECIO REFERENCIAL: 8,500 DOLARES Loja, 9 de mayo de 2008

C
( r. Patricio Solis R.,
MEDICO TRATANTE DE G.O.

N —~
“Lic:Dolores Costa A.,. \

ENF. LIDER DE GINECO OBSTETRICIA . | 74
[ V) hua 415

) b&ngaria Jaramillo J.,
(" MEDICO TRATANTE DE G.O

7





